Тел./факс: (095) 946-46-10, 946-46-09, 
              946-33-99, 946-36-99, 191-12-68
www.medenta.ru e-mail:medenta@medenta.ru	ООО «МЕДЕНТА»
123308 Москва
Новохорошевский проезд, 25	

Инструкция по  эксплуатации
ThermaPrep Plus®

Печка ThermaPrep Plus® специально разработана для разогрева эндодонтических гуттаперчевых обтураторов Maillefer - Thermafil. Использовать печку только по назначению.

1.	Подключить прибор к источнику питания 220 Вольт и включить выключатель на тыльной стороне прибора. Должен загореться зелёный светодиод «stand-by».
2.	Поднимите лифт в верхнее положение, нажав на значок «стрелка из центра» и слегка придерживая пальцем.
3.	Установите обтуратор в держатель таким образом, чтобы силиконовый ограничитель находился под держателем.
4.	Аккуратно опустите лифт вниз до щелчка, нажав на значок «стрелка в центр» в центре.
5.	Нажмите кнопку размера обтуратора «20-25», «30-60», «70-140» в зависимости от диаметра, затем нажмите кнопку «START left или right». Время разогрева устанавливается автоматически в диапазоне от 15 до 35 секунд.
6.	После первого звукового сигнала обтуратор готов к использованию.
7.	Обтуратор остается в готовом состоянии в течение 2 минут после первого сигнала. Печка поддерживает определённую температуру, и каждые 15 секунд подаёт звуковой сигнал. По истечении двух минут процесс разогрева прерывается.
8.	Для прекращения процесса разогрева необходимо нажать горящий светодиод «START». Никогда не выключайте основной выключатель в процессе разогрева.
9.	Если необходимо приготовить несколько обтураторов: активируйте разогрев в одной камере; после первого звукового сигнала извлеките обтуратор, предварительно прекратив разогрев нажатием кнопки «START» и активируйте процесс разогрева в другой камере.

Технические характеристики

Питание								220/240 В, ~ 50-60 Гц
Мощность										210 ВА